ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на система за подготовка на инфузионни разтвори на лекарствените продукти за лечение на злокачествени заболявания

|  | Модулна Система за Автоматизирано Дозиране при централизирано асептично приготвяне на дневни дози цитостатици и други скъпоструващи медикаменти |
| --- | --- |
| МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ * |
| 1 | Модулна система за автоматизиранo дозиране и приготвяне на стерилни разтвори антинеопластични лекарства с валидиране и документиране на целия процес, която се интегрира в специализиран бокс (или фармацевтичен изолатор) за работа с цитостатици с ламинарен стерилен въздушен поток. |
| 2 | Системата се състои от 3 модула с възможност за обемно дозиране и тегловен контрол на крайния контейнер |
| 3 | Възможност за включване на допълнителен модул (до общо 4 броя) в системата, като модулите да могат да работят самостоятелно и независимо. |
| 4 | Наличие на детектор за образували се въздушни мехурчета в поточната линия за недопускане на отклонение от назначеното съответно количество лекарство. |
| 5 | Възможност за работа с течни или лиофилизирани сухи форми на лекарствата и разтваряне с помощта на вградено клатачно устройство. |
| 6 | Възможност за асистирано приготвяне на стерилни разтвори във всички видове контейнери за пациента - сакове, банки, еластомерни помпи или спринцовки. |
| 7 | Вградена система за калибрация на работната спринцовка. |
| 8 | Светлинна индикация за моментното състояние на всеки модул. |
| 9 | Вградена везна във всеки модул за възможен тегловен контрол на крайния контейнер с обхват 2000 г и точност 0,01г. |
| 10 | Гарантиране на прецизност в дозирането при изпълнение на назначената терапия над 95%. |
| 11 | Допълнителна окомплектация включваща основен сървър за базата данни със съответен софтуер , допълнителен компютър за управление в реално време на всеки модул за дозиране (състояние, команди, функционалност, проверка на точността) и операциите извършвани от персонала. |
| 12 | Оптичен бар код четец за идентификация на всички лекарства и материали използвани в подготовката. |
| 13 | Етернет мрежови принтер за термо-трансферни или термо-директни етикети. |
| 14 | Възможност за завъртане на дозиращия модул (около оста си) за лесно зареждане отпред с лекарства, а от задната страна с разтвори за разреждане. |
| 15 | Захранващо устройство 24V за модулите. |
| 16 | Програмна осигуреност, позволяваща интерактивно водене на оператора, стъпка по стъпка през целия процес до отпечатване на етикета за готовия продукт или в случай на проблем да сигнализира оператора и блокира системата. |
| 17 | Възможност за документиране на всяка стъпка от работата на оператора, както и проверка на използваните продукти за валидиране на целия процес и възможна последваща статистическа обработка. |
| 18 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на всяко лекарство – максимална доза, стабилност при стайна и 4ОС температура и до четири различни концентрации. |
| 18 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на различните разтвори за разтваряне – баркод, състав, обем в ml и плътност. |
| 20 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на контейнерите за пациента – баркод, обем в ml и др. |
| 21 | Възможност за обемно или тегловно разреждане и дозиране с автоматично преизчисляване на предписаната доза от mg в ml или обратно. |
| 22 | Възможност за автоматично изчисляване на крайното тегло на продукта в зависимост от плътността на използвания разтворител. |
| 23 | Възможност за запаметяване и отпечатванена етикет за останалите количества неизползвани лекарство и разтворител, както и своевремнна индикация към оператора при необходимост от допълнителни количества. |
| 24 | Защита с парола на контролните функции от основното меню за предотвратяване на не упълномощена намеса. |
| 25 | Възможност за последващо интегриране със налични програмни продукти (специализирани онкологични програми, болнична информационна система, складова програма чрез стандартен протокол за връзка „HL7”) и с възможност за автоматично получаване на предписаната терапия и подреждане в хронологичен или по продукти ред за оптимизиране разхода на лекарства и консумативи. |
|  | Използвани консумативи в зависимост от назначенията |
| 26 | Адаптери за флаконите с лекарства, съответно за капачка 20 или 13 mm с възможност за компенсиране на налягането, здраво захващане към капачката на флаконите и двупосочна клапа осигуряваща микробиологична бариера. Адаптерите трябва да позволяват обем на преминаване, не по-малко от 360 ml/min (при налягане 1 psi) и мъртъв обем до 0,096 ml. |
| 27 | Основен комплект спринцовка (3, 20 или 50 ml), трипътна клапа и тръбички със стандартни предпазни адаптери (мъжко и женско) тип „Luer” за свързване на флакона с лекарство, опаковката с разтворителя и крайната опаковка за пациента, чрез образуване на напълно затворена херметична система, с което да предпази персонала, продукта, пациента и околната среда. |
| 28 | Система за връзка между опаковката с разтворителя и основния комплект. |
|  | Съответствие с нормативна уредба за дозатори: |
|  | Директива за ниско напрежение 72/23 CEE |
|  | EMC Директива 89/336 CEE |
|  | Директива 93/465/CEE |
|  | Съответствие с нормативна уредба за консумативите: |
|  | Директива 93/42/ЕЕС за медицински изделия (устройства клас I стерилни) |

* Или еквивалентни на горепосочените спецификации